#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование и количество поставляемых товаров

Код КТРУ 32.50.23.000-00003854

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Вариант исполнения | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фиксаторы блокируемые интрамедуллярные SintelKom. | Фиксатор конический | шт. |  |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Изделие предназначено для проведения интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза при лечении травм и заболеваний верхних и нижних конечностей. |
|  | Материал: | Титановый сплав Ti6Al4V по ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014. С оксидным или с кальцийфосфатным покрытием |
|  | Метод фиксации: | Интрамедуллярный; за счет упруго-эластичных свойств Фиксатора спиралевидными витками спицы, которые стабилизируются в просвете костномозгового канала. Вторичная фиксация в кости возможна за счет шероховатой поверхности покрытия Фиксатора и стабилизации противоположной концевой части Фиксатора на диафизе кости. |
|  | Шероховатость поверхности: | Ra, мкм: не более 2,5 (до нанесения покрытия) |
|  | Особенности конструкции | Не менее трех дистальных витков представляют пружину конической формы, которая нисходит до диаметра спицы и имеет заострение, которое выполнено как срез спицы. Конусовидная форма дистальной части и срез исключают заклинивание в костномозговом канале. Витки спирали параллельны друг другу. Угол наклона витков спирали должен исключить технические сложности при введении конструкции через перфорационное отверстие кортикального слоя диафиза. |
|  | Размеры изделия: | 1) Диаметр спицы, мм: – 2,0 ± 0,2 (для фиксатора диаметром 8 мм); – 2,5 ± 0,2 (для фиксатора диаметром 10 мм). 2) Внешний диаметр, мм: – 12 ± 0,3; –14 ± 0,3; 4) Длина изделия, мм: 170 ± 1.0. |
|  | Тип покрытия: | На всю поверхность изделия может быть нанесено кальцийфосфатное или оксидное покрытие. Толщина покрытия, мкм: не более 20 |
|  | Стерильность и упаковка: | Изделие поставляется нестерильным, в индивидуальной упаковке. |
|  | Комплект технической и разрешительной документации | – инструкция по применению; – копия РУ – копия сертификата соответствия; – паспорт качества на изделие; – стикер 4 шт. |