#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Наименование и количество поставляемых товаров

Код КТРУ 32.50.23.000-00003854

| № п/п | Наименование поставляемого товара | Вариант исполнения | Единица измерения (по ОКЕИ) | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фиксаторы блокируемые интрамедуллярные SintelKom. | Фиксаторы цилиндрические и конические | шт. |  |

2. Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам.

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
|  | Назначение: | Изделие предназначено для проведения интрамедуллярного блокируемого остеосинтеза при лечении травм и заболеваний верхних и нижних конечностей. |
|  | Материал: | Титановый сплав Ti6Al4V по ГОСТ Р ИСО 5832-3-2014. С оксидным или с кальцийфосфатным покрытием |
|  | Метод фиксации: | Интрамедуллярный; за счет упруго-эластичных свойств Фиксатора спиралевидными витками спицы, которые стабилизируются в просвете костномозгового канала. Вторичная фиксация в кости возможна за счет шероховатой поверхности покрытия Фиксатора и стабилизации противоположной концевой части Фиксатора на диафизе кости. |
|  | Шероховатость поверхности: | Ra, мкм: не более 2,5 (до нанесения покрытия) |
|  | Особенности конструкции | Фиксатор представляет собой цилиндрическую или коническую спиралевидную спицу. Витки спирали параллельны друг другу. Угол наклона витков спирали должен исключить технические сложности при введении конструкции через перфорационное отверстие кортикального слоя диафиза. Дистальный виток спирали должен быть выполнен с заостренной концевой частью, позволяющей легко проникнуть в губчатую головку кости. |
|  | Размеры изделия: | 1) Диаметр спицы, мм: – 2,0 ± 0,2 (для фиксатора диаметром 8 мм); – 2,5 ± 0,2 (для фиксатора диаметром 10 мм). – 2,0 ± 0,2 (для фиксатора диаметром 12 мм); 2) Внешний диаметр, мм: – 8 ± 0,3; – 10 ± 0,3; – 12 ± 0,3; 4) Длина изделия, мм: 170 ± 1.0. |
|  | Тип покрытия: | На всю поверхность изделия может быть нанесено кальцийфосфатное или оксидное покрытие. Толщина покрытия, мкм: не более 20 |
|  | Стерильность и упаковка: | Изделие поставляется нестерильным, в индивидуальной упаковке. |
|  | Комплект технической и разрешительной документации | – инструкция по применению; – стикер 4 шт. |